Заявку компании,  предложившей наименьшую цену контракта,  отклонили неправомерно

Арбитражный суд Челябинской области признал законность решения Челябинского УФАС России в отношении аукционной комиссии,  неправомерно отклонившей заявку ГУП ЧО «Медтехника».
 
В сентябре 2013  года Главное управление материальных ресурсов проводило аукцион на поставку наркозно-дыхательного аппарата ГБУЗ «Челябинский областной онкологический диспансер».  Начальная цена аукциона составила 2,3  млн рублей.
 
При этом заявка ГУП ЧО «Медтехника»,  предложившего цену контракта 1,4  млн рублей,  была отклонена аукционной комиссией по причине предоставления в ней недостоверных сведений.
 
Так,  ГУП ЧО «Медтехника» предложило к поставке аппарат для ингаляционной анестезии с искусственной вентиляцией легких с диапазоном дыхательного объема 20-1500  мл и частотой дыхания 4-80  дыхания в минуту.  По мнению аукционной комиссии,  данные сведения являются недостоверными,  поскольку согласно полученной от производителя информации указанный аппарат имеет дыхательный диапазон 10-1500  мл и частоту дыхания 3-80  дыхания в минуту.
 
Однако согласно руководству по эксплуатации данный аппарат имеет переключатель,  который может установить диапазон дыхательного объема как 10-1500  мл,  так и 20-1500  мл и частоту дыхания 3-80  или 4-80  дыхания в минуту.  При этом все указанные показатели соответствуют требованиям документации об аукционе.
 
Таким образом,  аукционная комиссия неправомерно отказала в дальнейшем участии в аукционе ГУП ЧО «Медтехника»,  так как заявка компании не содержала недостоверных сведений.
 
Аукционной комиссии предписано повторно рассмотреть заявку ГУП ЧО «Медтехника».

2014-02-14  05:25:00